启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司2024-2025年度水表置换采购项目

市场询价公告

启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司2024-2025年度水表置换采购项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、技术规格要求：

1、主要产品说明：以旧水表置换新水表，专用于为自来水用户用水体积计量的周期换表。

2、具体设计说明：水表为球墨铸铁旋翼湿式、数字半液封冷水水表，准确度2级。

3、项目功能说明：置换的新水表用在计量用户自来水用量时，保证的测量周期中精度长期稳定工作运行。

4、置换方式及标准

4.1采购人周期性换表，换下的DN15、DN20、DN25、DN40、DN50、DN100的普通旧水表由成交供应商统一回收，根据采购人要求更换机芯、表壳翻新，以冷水水表置换单表价格按实进行结算；如有特殊要求置换成新水表（即更换表壳、机芯），以冷水水表置换单表更换表壳、机芯价格按实进行结算。

4.2置换的新水表必须是已通过省（部）级以上鉴定，允许进入给水工程使用的产品，并满足我国的设备设计、制造、试验和安装等国家标准和部颁行业标准（不限于下列标准）：

A、GB/T778-2007《封闭满管道中水流量的测量饮用水冷水水表和热水水表》。

B、CJ 266-2008《饮用水冷水水表安全规则》。

5、技术要求

5.1表壳采用球墨铸铁喷塑处理；机芯采用ABS757材质、旋翼湿式多流束节水、F型半液封数字机芯；水表连接端的螺纹应符合GB/T7307-2001的规定.

5.2最大允许工作压力（MAP）等于或大于1，最大允许温度（MAT）为30℃。

5.3水表编号根据发包人要求进行，字体清晰易辨，不易磨损。

5.4为了使用安全，对下列水表零件的材料规定如下，也允许采用与其相等或更好的材料制造。

A、罩子：铸造铅黄铜ZcuZn40Pb2  GB/1176-2013。

B、表玻璃：钢化表玻璃  JB/T  8480-1996。

C、表壳：球墨铸铁  QT450-10  GB/T1348-2009。

5.5表盖：如采用内置钟罩方式应为可活动的。在采用摄像式水表检测中，表盖不应影响摄像头对数据的识别采集。

5.6表号：根据发包人要求编写，并打印在铜罩上，字迹清楚。

二、质量要求

1、置换的新水表必须原厂全新，并完全符合询价文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现超过5%的产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担。

2、水表表壳指示箭头、表度盘刻字、出厂编号等标识应清晰无缺陷，根据要求对水表进行编号，字迹清楚、易辩易读。水表机芯印有启东水司字样。

3、水表及配件执行GB/T778-2007《冷水水表》符合国家现行冷水表相关标准要求。

4、成交供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、成交供应商应保证其货物在正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、成交供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

三、供货周期要求：两年。供货方应根据采购方通知要求的时间、批次及时供货，不得影响供货进度。若供货方不能按规定的时间供货的，在采购方同意供货方延期交货时，每逾期一天，供货方应按该批采购标的额的5‰向采购方支付滞纳金，逾期超过15天或在供货期内逾期交货次数累计超过2次的，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供货方承担该笔订单金额的30%作为违约金。

四、交货与服务地点：启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司。

五、质保、售后服务要求：供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为壹年（含)以上（原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期）。质保期内，因供货方所供货物的制造质量出现问题，供货方在接采购方通知后12小时内，情况紧急时8小时内,派人员赶到采购方现场，免费排除问题。如供货方逾期不予答复和处理，则视为采购方上述要求已被接受。供货方应承担采购方自行补救而发生的一切损失和费用，采购方有权在保证金中直接扣除。如保证金不够支持本次损失费用，采购方有权向供货方索赔，且视质量引起出现问题造成的严重负面影响的将列入黑名单，不得再参与启东市自来水厂有限公司的采购项目。

六、约定事项：

1、市场询价表、营业执照、网页截图等相关材料于2024年5月30日17:30前，送或寄（以邮戳为准）启东市自来水厂有限公司（启东市公园中路802号）。联系人：高明君，联系电话：0513-83109995。

2、报价说明：本项目为固定单价合同。合同综合单价主要包括（但不限于）应为完成合同范围内全部货物采购、运输、安装、调试等总费用，以及为完成上述内容所必须的临时项目、人工、材料设备、机械、施工、材料检测、配合作业、售后服务、保险、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。合同综合单价（全费用综合单价）在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动，数量最终按实际安装数量为准。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在合同价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

3、报价单位须提供①合法有效的营业执照复印件加盖公章；

②未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网页截图加盖公章。

4、拟定支付方式及期限：本次采购量为预估量，最终结算按每次实际采购量计，供货完毕并经验收合格后，采购人通知并收到成交供应商的发票后30天内付款100%。

5、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市自来水厂有限公司

启东市吕四自来水厂有限公司

2024年5月27日

附件1：启东市自来水厂有限公司、启东市吕四自来水厂有限公司2024-2025年度水表置换采购项目市场询价表

报价单位（盖章）：         联系人：       联系电话：       报价日期：

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 技术指标 | 数量 | 单位 | 单价 （元/只） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水水表置换 | DN15 | 球墨铸铁表壳；R≮100，Q3=2.5m3/h，准确度2级 | 100000 | 只 |  |  | 1.含13%增值税,含运费,含卸货费。 2.不含铜质接头。 3.结算货款时以实际数量规格为准。 4.机芯由供应商提供，表壳需翻新。 |
| 2 | 冷水水表置换 | DN20 | 球墨铸铁表壳；R≮100，Q3=4m3/h，准确度2级 | 20060 | 只 |  |  |  |
| 3 | 冷水水表置换 | DN25 | 球墨铸铁表壳；R≮100，Q3=6.3m3/h，准确度2级 | 180 | 只 |  |  |  |
| 4 | 冷水水表置换 | DN40 | 球墨铸铁表壳；R≮100，Q3=16m3/h，准确度2级 | 100 | 只 |  |  |  |
| 5 | 冷水水表置换 | DN50 | 球墨铸铁表壳；R≮100，Q3=25m3/h，准确度2级 | 220 | 只 |  |  |  |
| 6 | 冷水水表置换 | DN100 | 球墨铸铁表壳；R≮200；Q3=100m³/h，准确度2级 | 80 | 只 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 换表壳 | DN15 |  |  | 只 |  |  | 只需报价单，不需要把价格计入投标总价中 |
| 8 | 换表壳 | DN20 |  |  | 只 |  |  |  |

附件2：合法有效的营业执照复印件加盖公章

附件3：未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网页截图加盖公章